人工天穹操作规程

一、目的

主要设备人工天穹。通过实验使学生进一步掌握建筑天然采光的基本原理，并对室内外影响采光系数的因素有一感性认识。

二、适用范围

本规程适用于建筑物理实验室，主要用途在于：研究和设计各种类型采光口的性能，以及在具体的工程设计中分析和预测天然采光设计效果。

三、职责或操作要求

仪器设备使用者为老师、学生。

特殊要求：

1实训室技术员负责日常保养及操作调试

2设备开启前应预热五分钟

3当出现异常声响时应立即切断电源

四、操作程序

1打开电源到最大，检查灯的点燃情况，调整天穹的内表面的亮度分布，特其达到稳定后才能开始测试。

2将照度计的接收器（光电池）移到平台的中心，测出平台中心的照度，它就代表全天空扩散光在室外水平面上形成的照度。

3在测试平台上安装实验建筑模型，使建筑模型地平面的中心与天穹半球的中心相重合。将接收器放入模型内的可移动轨道，调整模型的方位使待测剖面与移动轨道相重合，然后将接收器由模型的一端向另一端移动，逐个测定建筑模型内有代表性剖面上各测点的照度值，每个测点重复进行三次测量读数，将数据填入测量记录表。

4分别改变模型内表面的反射率和开窗大小，再次测量读数。

5测量完毕，切断电源。

6整理实验数据，按公式计算各测点的采光系数C值，然后绘制建筑模型各典型剖面的采光系数曲线图。

五、附则

本规程自下发之日起执行。

JT-IIA 三参数日照仪操作规程

一、目的

JT-IIA 三参数日照仪。了解太阳高度角及方位角变化的规律，掌握利用棒影轨迹图计算日照的原理。

二、适用范围

本规程适用于建筑物理实验室，主要用途在于：JT-IIA 型日照仪可用来绘制棒影图，并可通过模型直接观察出某时某地的建筑物的阴影变化情况，室内的日照时间、日照面积和遮阳板的遮蔽情况，也可用来观察建筑物朝向与间距的关系。

三、职责或操作要求

仪器设备使用者为老师、学生。

特殊要求：

1实训室技术员负责日常保养及操作调试

2设备开启前应预热五分钟

3当出现异常声响时应立即切断电源

四、操作程序

1光源校正：将反光镜与墙面成112.5°，光线直射到反光镜，使反射光线和地面成45°角。

2将日照仪放于平稳台面上，松开两端旋钮锁，调整各盘位置：纬度盘刻度置于0，时间表置为12，季节表位于3月份（春季或秋季的位置），同时转动两端旋钮锁紧以固定该位置。挪动日照仪，首先使棒影处于正北，然后再逐渐移动，使棒影处于无影状态。

45°反射光

反光镜

光源

图2-2 光源效正示意图

3固定日照仪位置，松开锁紧旋钮，调节纬度盘、季节表到要测的地理位置和日期，再锁紧旋钮。松开时间表旋钮，转动支架，测量该日从日出至日落每小时的棒影长度，并记录固定在纬度盘的纸上。

五、附则

本规程自下发之日起执行。

驻波管操作规程

一、目的

驻波管。了解利用驻波管法测材料吸声系数的方法，验证驻波干涉原理；学会驻波管仪器的使用方法。

二、适用范围

本规程适用于建筑物理实验室，主要用途在于：研究和设计各种类型采光口的性能，以及在具体的工程设计中分析和预测天然采光设计效果。

三、职责或操作要求

仪器设备使用者为老师、学生。

特殊要求：

1实训室技术员负责日常保养及操作调试

2当出现异常声响时应立即切断电源

四、操作程序

1发单频声：

2移动话筒小车在任一位置，改变接受滤波器的中心频率，使电表得到最大读数，使发声讯号频率与接收讯号频率对准；

3将探管端部从试件表面慢慢移开，移动小车找到声压极大值，话筒小车停位不动，．调拨电位计使指示指在满度100%处；

4再慢慢移动小车找到相邻的声压极小值，算出η求出∂0。

五、附则

本规程自下发之日起执行。

JTRG-I材料热特性测试环境模拟装置

操作规程

一、目的

JTRG-I材料热特性测试环境模拟装置。了解围护结构内温度的观测方法和数据整理方法；对比空气层内有无反射材料对热阻的         影响；并验证稳定传热的理论。了解所用设备的一般原理和使用方法。二、适用范围

本规程适用于建筑物理实验室，

三、职责或操作要求

仪器设备使用者为老师、学生。

特殊要求：

1实训室技术员负责日常保养及操作调试

2设备开启前应预热五分钟

3当出现异常声响时应立即切断电源

四、操作程序

1将待测试件安放在试件架上，四周用聚苯乙烯填实，并确保密封。在被测试件两表面做粉刷层。

2待试件干燥后，在两表面各贴上两块热流计和四个热电偶，测量热流强度q和两表面温度ti、te，位置如下（图1-4）。将各线端与巡回检测仪连接好。

热流计

温度计

图1-4 试件测点位置示意

3将热箱、试件架、冷箱等箱体合闭。首先打开冷箱，将冷箱的温度调整至所需温度0℃。当冷箱接近控温点，开启热箱控温仪，将温度升至30℃。

4当冷、热箱之间被测试件表面温度趋于稳定后，开启巡回检测仪。将检测仪的存储时间设为1分钟，持续测量15分钟。

5将记录仪内数据输入PC 微机，采用Excel格式存储。

6将试件贴上铝箔，用同样的方法再测量一次。

五、附则

本规程自下发之日起执行。

照度计\亮度计操作规程

一、目的

照度计，亮度计。掌握室内光环境的基本评测方法。了解采光设计要点。检验实际采光效果是否达到预期的设计目标。

二、适用范围

本规程适用于建筑物理实验室。检验实际照明效果是否达到预期的设计目标；了解不同光环境的实况，分析比较设计经验；确定是否需要对照明进行改装或维修。

三、职责或操作要求

仪器设备使用者为老师、学生。

特殊要求：

1实训室技术员负责日常保养及操作调试

2设备开启前应预热五分钟

3当出现异常声响时应立即切断电源

四、操作程序

1室内天然光照度评价

1）实测教室，根据需要绘出相关准备图纸。

2）确定测点方格网，网格间距1.0m左右，典型特征点必须设置测试点。

3）对测试点进行照度实测，注意室内外照度必须同时读数。

4）整理测试数据，计算采光系数并绘制相关图表。

2教室亮度测试

1）选择测点。

2）用亮度计对准主要界面的代表性点读出亮度并记录。

3）整理数据，进行分析。

五、附则

本规程自下发之日起执行。