| 湖南省通达工程试验检测有限公司 作业指导书 | 文件编号：HNRB-JC-4-13 |
| --- | --- |
|  | 第1页 共3页 |
| 主题：水泥净浆搅拌机校验方法 | 第2版 第0次修改 |
|  | 颁布日期：2011年02月01日 |
| ## 水泥净浆搅拌机校验方法 水泥净浆搅拌机是用于《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346—2001试验的专用设备。 本方法适用于新购置和使用中及检修后的水泥净浆搅拌机校验。 一、技术要求 1.1搅拌机不得有碰伤、划痕和锈斑。 1.2搅拌机运转时声音正常，搅拌锅和搅拌叶片没有明显的晃动现象。 1.3搅拌机拌和一次的自动控制程序：慢速（120±3）s，停拌（15±1）s，快速（120±3）s。 1.4搅拌锅由不锈钢或带有耐腐蚀电镀层的铁质材料制成，搅拌叶片由铸钢或不锈钢制造。 1.5搅拌锅深度：（139±2）mm。 1.6搅拌锅内径：（160±1）mm。 1.7搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙：（2±1）mm。 1.8在机头醒目位置标有搅拌叶片公转方向的标志。搅拌叶片自转方向为顺时针，公转方向为逆时针。 - 校验项目及条件 2.1校验项目 2.1.1外观及运转情况检查。 2.1.2搅拌机拌和一次的自动控制程序： 2.1.3测量一个工作周期中的慢速、停拌及快速的时间。 2.1.4搅拌锅深度、内径检测。 2.1.5搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙检测。 2.2校验用器具 2.2.1秒表：精度不低于0.1s； |  |

| 湖南省通达工程试验检测有限公司 作业指导书 | 文件编号：HNRB-JC-4-13 |
| --- | --- |
|  | 第2页 共3页 |
| 主题：水泥净浆搅拌机校验方法 | 第2版 第0次修改 |
|  | 颁布日期：2011年02月01日 |
| 2.2.2游标卡尺：分度值不大于0.02mm； 2.2.3钢直尺； 2.2.4φ1mm和φ3mm钢丝。 2.3校验室内应保持在(20±2)℃,湿度≥50%。 三、校验方法 3.1外观及运转情况：目测。 3.2搅拌机拌和一次的自动控制程序： 3.3用秒表测量一个工作周期中的慢速、停拌及快速的时间。测量两个周期，取平均值。 3.4搅拌锅深度、内径：用游标卡尺检测锅底圆弧最低点至锅口平面的距离；用游标卡尺在两个垂直方向检测内径，取平均值作为结果。 3.5搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙：切断电源，用手转动叶片，使搅拌叶片平面处于锅壁垂直状态，在相互对称的6个位置用φ1mm和φ3mm钢丝检查搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙。 四、校验结果的处理 全部校验项目均符合标准要求为合格。 五、校验周期与记录 校验周期为一年。校验记录格式见下表。 |  |
| 湖南省通达工程试验检测有限公司 作业指导书 | 文件编号：HNRB-JC-4-13 |
|  | 第3页 共3页 |
| 主题：水泥净浆搅拌机校验方法 | 第2版 第0次修改 |
|  | 颁布日期：2011年02月01日 |
| 水泥净浆搅拌机校验方法 自校单位 校验号 仪器名称; 仪器编号. 规格型号; 出厂编号; 出厂日期. 校验温度; ℃; 相对湿度. 校验项目; 技术要求; 校验数据; 校验结果. 测值; 平均值. 外观及运转情况; 搅拌锅由不锈钢或带有耐腐蚀电镀层的铁质材料制成，搅拌叶片由铸钢或不锈钢制造，搅拌机运转时声音正常，搅拌锅和搅拌叶片没有明显的晃动现象，搅拌叶片自转方向为顺时针，公转方向为逆时针。. 搅拌机拌和一次的自动控制程序时间; 慢速; 120±3 s. 停拌; 15±1 s. 快速; 120±3 s. 搅拌锅; 深度; 139±2 mm. 内径; 160±1 mm. 工作间隙; 搅拌叶片与锅底; 2±1 mm. 搅拌叶片与锅壁; 2±1 mm. 校验结论： 校验员 核验员 校验日期 年 月 日. 校验用标准器具; 名称; 编号; 精度等级. 编 制; 魏 谊; 复 核; 谢春花; 批 准; 银 剑. |